OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WYMAGANE PARAMETRY

Dostawa systemu ucyfrowienia bezpośredniego aparatu RTG detektorami cyfrowymi ( przewodowym i bezprzewodowym ) dla   Pracowni Rentgenowskiej w  Samodzielnym Publicznym Miejskim Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bochni ul. Floris 16.

#### Oznaczenie sprawy:  07 /ZP/ZO/SPMZOZ/2023                                                                                                               Załącznik Nr 2 do WZ

Załącznik w wersji edytowalnej ułatwiający wypełnienie kolumny 4   - MOŻE BYĆ DOŁĄCZONY DO OFERTY.

| l.p. | Opis wymaganych parametrów | Wymagania Parametry TAK/NIE | Potwierdzenie spełnienia wymaganego parametru w zakresie oferowanego przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę ( Wskazać TAK/NIE ) W przypadku odpowiedzi TAK - podać wielkość oferowanego parametru Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| UCYFROWIENIE BEZPOŚREDNIE APARATU RTG DETEKTORAMI ( BEZPRZEWODOWYM I PRZEWODOWYM ) |
| I | Cyfrowy detektor bezprzewodowy 43 x 43 cm - szt. 1 |
|  | Detektor nowy, nie używany rok produkcji /producent | 2023/ |  |
|  | Detektor bezprzewodowy typu Flat panel a-Si TFT, materiał scyntylatora Csl | Tak |  |
|  | Aktywne pole obrazowe detektora | ≥ 43 x 43 cm |  |
|  | Rozdzielczość diagnostyczna matrycy aktywnej | ≥ 2830 x 2830 pikseli |  |
|  | Komunikacja detektora w technologii wifi | Tak |  |
|  | Rozdzielczość przestrzenna | ≥ 3,50 lp/mm |  |
|  | Wbudowana pamięć w detektor | ≥ 200 obrazów |  |
|  | Konwersja A/D | ≥ 16 bit |  |
|  | Łączność bezprzewodowa detektora zapewniona przez wbudowane anteny | ≥ 3 anteny |  |
|  | Szybki transfer danych detektora typu Wi-Fi min. IEE802.11ac ( 2,4Ghz/5GHz ) | Tak |  |
|  | Maksymalna wielkość pojedynczego piksela | ≤ 140 µm |  |
|  | Czas akwizycji obrazu | ≤ 3,5 sek |  |
|  | Waga detektora ( wraz z 2 bateriami ) | ≤ 3,70 kg |  |
|  | Zakres energetyczny | 40 – 150kV |  |
|  | Czas ładowania baterii ( od pustej do pełnej pojemności ) | ≤ 2,5 h |  |
|  | Pojemność baterii | ≥ 3,00Ah |  |
|  | Czas pracy detektora na dwóch bateriach bez konieczności ich ładowania | Podać czas działania ≥ 15 godzin |  |
|  | Minimum 2 baterii do detektora | Tak |  |
|  | Ładowarka do baterii | Tak |  |
|  | Klasa szczelności detektora min. IP66 | Tak Klasa: IP66 – 0 pkt Wyższe niż IP66 – 5 pkt |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie detektora (na całej powierzchni detektora) min. 390 kg | Tak Obciążenie: a) 390 kg– 0 pkt b) Wyższe niż 390 kg–5 pkt |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie punktowe detektora na polu o powierzchni 4 cm2 min. 190 kg | Tak Obciążenie punktowe: a) 190 kg– 0 pkt b) Wyższe niż 190 kg–5 pkt |  |
| II | Cyfrowy detektor przewodowy 43 x 43 cm do zamontowania w ściance płucnej – szt. 1 |
|  | Detektor nowy, nie używany rok produkcji /producent | 2023/ |  |
|  | Detektor przewodowy ( kablowy ) typu Flat panel a-Si TFT, materiał scyntylatora Csl | Tak |  |
|  | Aktywne pole obrazowe detektora | ≥ 43 x 43 cm |  |
|  | Rozdzielczość diagnostyczna matrycy aktywnej | ≥ 2830 x 2830 pikseli |  |
|  | Komunikacja detektora za pomocą kabla | Tak |  |
|  | Rozdzielczość przestrzenna | ≥ 3,50 lp/mm |  |
|  | Głębokość przetwarzania | ≥ 16 bit |  |
|  | Maksymalna wielkość pojedynczego piksela | ≤ 140 µm |  |
|  | Czas akwizycji obrazu | ≤ 3 sek |  |
|  | Waga detektora przewodowego | ≤ 4,60 kg |  |
|  | Zakres energetyczny | 40 – 150kV |  |
| III | Stacjonarna stacja aktywizacyjna / konsola technika - 1 szt |
|  | Oprogramowanie stacji technika wg standardu DICOM 3.0 wraz z modalnościami: Worklist, MPPS, Send, Print, Storage Commitment | Tak Podać |  |
|  | Oprogramowanie stacji aktywizacyjnej do obsługi bezprzewodowego i przewodowego detektora w języku polskim | Tak |  |
|  | Dostęp do konsoli technika tylko po uprzednim zalogowaniu się osób trzecich | Tak |  |
|  | Podstawowe oprogramowanie do obróbki uzyskanych obrazów, tj: zmiana zaczerwienienia i kontrastu, obracanie obrazu, prezentacja pozytyw-negatyw pomiar odległości i kątów powiększanie obrazu umieszczanie oznaczenia projekcji L/R | Tak Podać |  |
|  | Możliwość definiowania komentarzy do umieszczenia w dowolnym miejscu na obrazie | Tak |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające po ekspozycji akceptację lub odrzucenie obrazu | Tak |  |
|  | Oprogramowanie stacji technika posiadające pełną bezterminową licencję. | tak |  |
|  | Oprogramowanie stacji roboczej umożliwiające wygenerowanie raportu zdjęć odrzuconych. | tak |  |
|  | Oprogramowanie mini PACS z licencją na min. 6 stanowisk diagnostycznych, zawierające narzędzia pomiarowe | Tak Liczba licencji: 6 - 0 pkt więcej niż 6 - 5 pkt |  |
|  | Komputer stacjonarny – 1 szt, minimalne wymagania: / rok produkcji | tak Podać |  |
|  | procesor min. 12 generacji Intel®Core i5 |  |  |
|  | min. dysk SSD-240GB z wydzieloną przestrzenią partycji Recover |  |  |
|  | min. RAM-8GB,DVD-RW |  |  |
|  | zintegrowana karta graficzna |  |  |
|  | system operacyjny Win10 Pro PL, |  |  |
|  | Karta Wi-Fi + RJ-45, |  |  |
|  | złącza HDMI lub DisplayPort |  |  |
|  | napęd optyczny z funkcją nagrywarki DVD +/-RW |  |  |
|  | bezprzewodowe klawiatura i mysz optyczna |  |  |
|  | Medyczny monitor przeglądowy stacji technika – 1 szt o wymaganych parametrach minimalnych | Tak Podać |  |
|  | Model/rok produkcji |  |  |
|  | Wielkość ekranu min. 21” |  |  |
|  | Rodzaj podświetlenia: LED |  |  |
|  | Rozdzielczość min. 1200 x 1600 |  |  |
|  | Typ matrycy IPS |  |  |
|  | Jasność 500 cd/m2 |  |  |
|  | Złącza HDMI lub DisplayPort, |  |  |
|  | Kąt widzenia (pionowo/poziomo ) – 178o,178o |  |  |
|  | Kolorowy |  |  |
| IV | Warunki gwarancji i serwisu |
|  | Wykonawca jest zobowiązany ( na własny koszt i we własnym zakresie ) do montażu i uruchomienia oferowanego systemu | Tak |  |
|  | Czas dostarczenia przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy | ≤ 30 dni |  |
|  | Wykonawca zapewnia przeszkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego obsługującego system w uzgodnionym terminie. | Tak |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz protokołem zdawczo- odbiorczym: - instrukcje obsługi przedmiotu zamówienia formie elektronicznej lub papierowej w języku polskim - paszport techniczny | Tak |  |
|  | Okres gwarancji i obsługi serwisowej liczony od daty podpisania protokołu odbioru: |  |  |
|  | a) | Na detektory cyfrowe min. 47 miesięcy | Tak 47 m-cy - 0 pkt. b) więcej niż 47 m-cy–20 pkt |  |
|  | b) | Na baterie do detektorów cyfrowych min. 24 miesięcy | Tak |  |
|  | c) | Na komputer stacjonarny min. 24 miesięcy | Tak |  |
|  | d) | Na monitor medyczny min. 24 miesięcy | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji nieodpłatne przeglądy gwarancyjne dekodera rocznie | ≥ 1 lub więcej jeśli jest wymagane przez producenta Podać ilość |  |
|  | Czas realizacji na podjęcie czynności serwisowych ( rozumiane jako kontakt telefoniczny lub rozpoczęcie interwencji zdalnej ) [ godziny dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy ] | ≤ 8 godz. Podać |  |
|  | Czas realizacji na podjęcie czynności serwisowych ( rozumiane jako przyjazd serwisu ) [ godziny dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy ] | ≤ 48 godz. Podać |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i wykonywanie serwisu | Tak Podać nazwę serwisu, adres, nr telefonu, faksu, adres e-mail |  |
|  | Sposób przyjmowania zgłoszenia o nieprawidłowej pracy przedmiotu zamówienia w okresie trwania umowy gwarancyjnej i w okresie pogwarancyjnym | Podać |  |
|  | Szczegółowe warunki gwarancji, rękojmi i serwisu – pn. Gwarancja, rękojmia i serwis są zawarte w § 8 projektu do umowy stanowiącego Załącznik Nr 4 do WZ, z którymi Wykonawca winien zapoznać się | Tak |  |

Wykonawca

………………………………

Miejscowość, i data

………………………………………

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

- Oświadczamy, iż oferowane detektory cyfrowe  w przedmiocie zamówienia pn. Dostawa systemu ucyfrowienia bezpośredniego aparatu RTG detektorami cyfrowymi ( przewodowym i bezprzewodowym ) dla   Pracowni Rentgenowskiej w  Samodzielnym Publicznym Miejskim Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bochni ul. Floris 16. oprócz spełniania odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniają wymagany poziom usług medycznych.

- Oświadczamy, że oferowany wyspecyfikowany przedmiot zamówienia w Załączniku

Nr 2 do WZ – „Opis przedmiotu zamówienia – wymagane parametry” jest kompletny, i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i kosztów po stronie Zamawiającego.

INFORMACJE DODATKOWE

- Wymagania postawione przez Zamawiającego dotyczące parametrów i funkcji zamawianego przedmiotu zamówienia stanowią wymóg minimalny jakiemu musi odpowiadać oferowany sprzęt.

- Oferowany przedmiot zamówienia musi wymagane , minimalne parametry i funkcje faktycznie posiadać. W przypadku braku potwierdzenia oferowanego/wymagalnego parametru, poprzez umieszczenie wpisu „NIE’ lub nie umieszczeniu żadnego w którymkolwiek wierszu wpisu – zgodnie z wymogiem, albo zaoferowanie urządzenia o parametrze gorszym niż wymagany-dopuszczalny, oferta Wykonawcy traktowana będzie jako niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia i zostanie odrzucona.

- Za nie odpowiadającą treści Warunków Zamówienia ( WZ ) uznana będzie taka oferta  w której Wykonawca mimo wpisania w kolumnach tabeli oświadczeń „TAK” lub opisów, zaoferuje urządzenie które danego parametru technicznego, funkcji itp. nie będzie w rzeczywistości posiadało. W celu potwierdzenia  poprawności podanych  wielkości parametrów  lub opisów Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty stosowne materiały pochodzące od producenta  umożliwiające Zamawiającemu weryfikację udzielonych odpowiedzi odnoście spełnienia warunków granicznych i/lub ich wartości .

- Stosowne materiały opisowe pochodzące od producenta należy załączyć w oryginale lub jako kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem do składanej oferty.

- Parametry określone w kolumnie nr 3 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak potwierdzenia  spełnienia wymaganego parametru w zakresie oferowanego przedmiotu zamówienia  ( kolumna 4 ) wzgl. odpowiedź „NIE” spowoduje   odrzucenie oferty

Wykonawca

………………………………                           …………………………………….

Miejscowość, i data